## Portada
Nombres: |  | Josué Benitez Muñoz
213003 | 213003
Fecha de elaboración: |  | 2023-03-26
Objetivo: | El estudiante aprenderá a desarrollar una hoja de Excel con la capacidad de estimar la incertidumbre de medida para cada medición de manera autónoma
Instrucciones:
De acuerdo con lo visto en clase desarrollar un libro de Excel que cumpla con lo siguiente:
1. En la Hoja1 obtendrás el error de medida de los resultados obtenidos por un analizador de electrocirugía
Consideraciones:
1. Observa el Recurso Complementario Video: Prueba de Potencia de una Unidad Electroquirúrgica para que conozcas como se realizan las pruebas
Cambia el nombre de este archivo Excel de la siguiente manera:
Actividad A3C3_XXXXXX_YYYYYY.xls
XXXXXX: Es la matrícula de alguno de los integrantes del equipo
YYYYYY: Es el primer apellido de ese integrante del equipo
Suban el archivo en la asignación correspondiente

## Hoja1
# | Valor indicado por la Unidad de Electrocirugía [W] | Valor indicado por el equipo Patrón [W] | Valor indicado por el equipo Patrón [W] | Valor indicado por el equipo Patrón [W] | Promedio [W] | Error de medida [W]
1 | 50 | 47.3 | 48.6 | 48.2 | 48.0333 | 1.9667
2 | 100 | 99.9 | 97.4 | 98.5 | 98.6 | 1.4
3 | 200 | 194.1 | 195.3 | 194.8 | 194.7333 | 5.2667
4 | 300 | 290.5 | 293.7 | 292.6 | 292.2667 | 7.7333
Información del equipo médico |  |  | Información del equipo patrón
Equipo: | Unidad de electrocirugía |  | Equipo: | Analizador de electrocirugía
Marca: | Valleylab |  | Marca: | BC Group
Modelo: | Force FX |  | Modelo: | ESU-2300
N/S: | 1234 |  | N/S: | 1234
Resolución | 1 |  | Resolución: | 0.1
|  |  | Exactitud: | ± 5% Reading or ± 3 Watts (whichever is greater)